云南红河技师学院紫外可见分光光度计采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：中盈招字2026033

采 购 人：云南红河技师学院

代理机构：云南中盈招标咨询有限公司

日    期：二〇二六年五月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章  磋商须知	6

第三章  采购需求	19

第四章 响应文件格式	29

第五章  评审方法	57

第六章  拟签订的合同文本	66

第一章 竞争性磋商公告

项目概况 云南红河技师学院紫外可见分光光度计采购项目的潜在供应商应在中盈远瞩政府采购云平台（https://www.中盈招标.com/yunnan/；以下简称“交易平台”）获取竞争性磋商采购文件，并于2026年 05月 25日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：中盈招字2026033

2.项目名称：云南红河技师学院紫外可见分光光度计采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购预算：￥357,600.00元（大写：叁拾伍万柒仟陆佰元整）

5.采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 12 | 台 |
| 2 | 配套设备 | 12 | 套 |

- 6.交货期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。

- 7.验收标准：按照国家相关标准、采购文件要求、投标文件承诺及合同约定进行验收，设备需通过学院及相关部门联合验收。

- 8.付款方式：合同签订后支付合同价30%为预付款，安装调试验收合格后支付合同价70%尾款。

- 9.项目实施地点：云南红河技师学院；

- 10.本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.获取采购文件时间：2026年5月14日08时30分至2026年5月20日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.获取采购文件方式：线上获取

3.地点：潜在供应商应登录中盈远瞩政府采购云平台（https://www.中盈招标.com/yunnan/）；以下简称“交易平台”）进行免费注册。完成注册后，便可获取竞争性磋商文件。（此为获取磋商文件的唯一途径）。采购代理机构将拒绝接受非报名供应商的响应文件。

供应商可到交易平台首页下载《用户手册-供应商》，潜在供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、网上下载电子标书等操作。

- 四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2026年5月25日14时30分（北京时间）

2.递交方式：现场递交纸质响应文件1正2副及U盘1份。

3.地    点：蒙自市天马路75号红河州体育场西门右转三楼会议室。

- 五、开启

1.时    间：2026年5月25日14时30分（北京时间）

2.地  点：蒙自市天马路75号红河州体育场西门右转三楼会议室。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、信息发布媒介

中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）。

- 八、其他补充事宜

1.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.供应商的法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目的投标。

3.信用记录

根据财库〔2016〕125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

（1）信用信息查询的截止时间：响应文件递交截止时间；

（2）查询渠道：“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) ；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：以采购代理机构对上述信用信息进行查询核对的结果为准并将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或尚在行政处罚期内的，拒绝其参与政府采购活动。

- 九、联系方式

1.采购人信息

采购人：云南红河技师学院

地    址：开远市河滨路955号

联系方式：严老师 0873-7245031

2.采购代理机构信息

名    称：云南中盈招标咨询有限公司

地　  址：昆明市严家地村融城优郡花园B5幢1206

联 系 人：何明应、余永祥、袁静、唐齐、任有强、朱林

电　  话：0871-63109623、17387188715

3.项目联系方式

项目联系人：何明应、袁静、唐齐、余永祥、任有强、朱林

联系方式：17387188715

第二章  磋商须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：云南红河技师学院 地 址：开远市河滨路955号 联系方式：严老师 0873-7245031 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：云南中盈招标咨询有限公司 地 址：昆明市严家地村融城优郡花园B5幢1206 联系人：何明应、袁静、唐齐、余永祥、任有强、朱林 联系电话：0871-63109623、17387188715 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：云南红河技师学院紫外可见分光光度计采购项目 项目编号：中盈招字2026033 |
| 4 | 合同履约地点 | 云南红河技师学院 |
| 5 | 确定邀请磋商的方式 | 本次竞争性磋商公告在中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）上发布，对其他网站或媒体转载的公告及公告内容，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 采购预算 | ￥357,600.00元（大写：叁拾伍万柒仟陆佰元整） |
| 8 | 采购内容 | 具体详见“第三章 采购需求” |
| 9 | 合同履行期限 | 合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。 |
| 10 | 服务质量标准 | 满足国家或行业标准及本项目的服务需求。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 12 | 磋商报价方式 | 人民币含税价（元），包含完成本项目的所有费用。 |
| 13 | 报价说明 | 本项目采用 2 轮报价。 ⑴第一次磋商报价：各潜在供应商在制作磋商响应文件的同时应编制第一次磋商报价明细表并进行第一次报价，且报价不得高于项目最高限价，否则将按废标处理（第一轮报价不予公布）。 ⑵第二次（最后）磋商报价：在磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应的潜在供应商在规定时间内提交最后报价（二次报价），第二次（最后）磋商报价不得高于第一次磋商报价，否则视为无效报价；采购人不承诺最低价成交。 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织踏勘现场。 |
| 15 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价30%为预付款，安装调试验收合格后支付合同价70%尾款。 |
| 16 |  | 政府采购异常低价审查： 根据“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库〔2026〕2号”要求：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 17 | 分包 | 本项目禁止分包或转包 |
| 18 | 磋商结果公告 | 自采购人确认之日起2个工作日内，评审结果公示于“中国招标投标公共服务平台”。 |
| 19 | 磋商保证金 | 保证金的金额：7,000.00元（大写：柒仟元整）元。 保证金的形式：保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商必须在响应文件递交截止时间前将保证金转至云南中盈招标咨询有限公司账户，若提供保函，请在响应文件递交截止时间前将保函扫描件发送至邮箱：ynzyzbgs@163.com；否则视为未提交保证金。 开户名称：云南中盈招标咨询有限公司 账 号：471090100100242087 开户银行：兴业银行昆明翠湖支行 注：保证金请注明所报项目的项目编号（中盈招字2026033） |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 21 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起90天 |
| 22 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 23 | 响应文件递交截止时间及地点 | 具体详见“第一章 竞争性磋商公告” |
| 24 | - 成交服务费 | 根据采购人与代理机构签订的委托代理协议约定，参照云建招协〔2024〕58号文向成交人收取，不足4000元按4000元计收，超过4000元按实计收。 |
| 25 | 成交通知书领取 | 成交公告在“中国招标投标公共服务平台”发布的同时，向成交供应商发出成交通知书。 |
| 26 | 免责声明 | 供应商在磋商、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |

二、总  则

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物/服务/工程采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是：

2.2本次磋商的采购代理机构是云南中盈招标咨询有限公司。

3.合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商（不允许）

7.磋商保证金：具体详见“供应商须知附表”。

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的磋商保证金。

7.2 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件无效。

7.3 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还磋商保证金：

（1）在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的（出现《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十二条之规定的除外）；

（2）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（3）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

（4）供应商在政府采购活动中提供虚假材料的；

（5）报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（6）磋商文件规定的其他情形。

8.响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

1．磋商文件的构成

1.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

1.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

2. 磋商文件的澄清和修改

2.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

2.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的质疑事项。

3. 答疑会和现场考察：见“供应商须知附表”

3.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

3.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

3.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

1.响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。。

2.响应文件的语言

2.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签章和护照除外。）

2.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

3．计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

4. 报价货币

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

5.响应文件格式

5.1 供应商应执行磋商文件第四章的规定要求。

5.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

6.响应文件的编制和签署

6.1应按照磋商文件附件格式要求对法定代表人或授权代理人签署、盖章的地方进行签字盖章确认，并对要求盖章的位置加盖公章；其他要求提供的资料（扫描件\复印件）根据磋商文件要求加盖公章予以确认。

响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7.响应文件的递交

7.1现场递交，纸质响应文件3份（1正2副），电子版响应文件1份（正本扫描件）。

7.2．响应文件的密封和标记

供应商应将纸质响应文件3份（1正2副），电子版响应文件1份【电子文档包括响应文件全部Word、Excel（如有）、PDF（正本扫描件）】密封在一个外包装内（也可单独密封包装），密封口处加盖供应商公章或者密封章，在外封上标明项目名称、项目编号、包号（若有）、供应商名称字样。

7.3.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

7.4响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

7.5所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

7.6未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

8.响应文件的修改和撤回

8.1 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤回其响应文件。否则其磋商保证金将按相关规定被没收。

8.2响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。

8.3 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第五章的规定进行。

六、成交事项

1.确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

1.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

1.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

1.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

2.成交结果

2.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发布成交结果公告并发出成交通知书。

2.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

3.成交通知书

3.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

3.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

3.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

1.签订合同

1.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

1.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同组成内容。

2.合同分包（实质性条款）

2.1本项目不允许分包。

3.合同转包（实质性条款）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

4.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

- 5.履约保证金：本项目未收取履约保证金。

6.履行合同

6.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

6.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

7.验收

7.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

7.2验收结果合格的，成交供应商按采购人要求办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

8.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

八、磋商纪律要求

1.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

本磋商文件中所引用相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再作调整。

- 第三章  采购需求

- 一、概述

- 为推进云南红河技师学院化学工程系化工工艺名专业建设，落实工学一体化人才培养模式改革要求，保障化工质量检测课程实训教学有序开展，需对分析与检验光谱分析实训室的16台老旧可见分光光度计进行全面替换。

- 本次采购使用云南省技工院校名专业建设专项经费，购置12台紫外可见分光光度计及配套设备，用于满足化工质量检测实训教学、学生技能训练、技能竞赛备赛及区域企业职工技能竞赛、社会化技能培训等需求，提升专业办学实力与人才培养质量。

- 二、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 12 | 台 |
| 2 | 配套设备 | 12 | 套 |

- 三、技术参数要求

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 12 | 波长范围：190~1100nm 光谱带宽：2nm 光学系统：1200条/毫米高性能全息光栅 ★波长准确度：±0.3nm ★波长重复性：≤0.2nm 光度准确度：±0.002A(0~0.5A) ；±0.004A(0.5~1A)；±0.3%T(0~100%T) 光度重复性：≤0.001A(0~0.5A)；≤ 0.002A(0.5~1A)； ≤0.15％T(0~100%T) 杂散光：≤0.05％T (在360nm处) 波长设置和调零：自动 光度范围：-0.3-3A, 0-200%T, 0-9999C 基线漂移：±0.001A/h（500nm预热后） 基线平直度：±0.002A 噪声水平：0.0005Abs(500nm处) 工作方式：A, T, C, E 光源：进口长寿命钨灯、氘灯。 检测器：进口硅光二极管 显示方式：128×64位点阵式液晶显示器 数据输出；USB标准数据输出口，并行打印输出口 电源：AC 220V/50Hz 或AC110V/60Hz 仪器尺寸；490×360×240mm 重量：12kg 光谱扫描 全波长范围内吸光度、透过率的图谱扫描 图谱可以进行1-4阶导数、四则运算、叠加等分析 扫描间隔、扫描区间、扫描速度、T、A方式等可自行设置 扫描间隔0.1、0.2、0.5、1、2、5nm可选 ★软件有比色皿校正 ★软件有槽差校正 |
| 2 | 配套设备 | 套 | 12 | 硬件配置： i5 12400 6核心12线程，主频2.5GHz，睿频4.4GHz，16G DDR4 3200MHz内存，512G nvme SSD，B760主板，集显，acer 23.8英寸液晶显示器。 软件功能： 1.正版授权可通过加密狗加密、在线序列号加密、离线加密，全面支持Windows系列操作系统,，C/S模式，可无缝兼容其它教学软件,最少支持100用户终端,支持 Unicode 编码； ★2. 广播教学过程中窗口广播模式、全屏广播模式、区域广播模式可以自由切换，具有绑定窗口模式；（提供功能截图并盖章） - 屏幕广播（采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，响应时间<0.4秒；使广播达到最佳效果； - 主界面具有电子白板、示范教学、文件传输（文件分发、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小）、派发作业、回收作业、视频直播、黑屏肃静、多频道教学、电子点名、学生演示、远程桌面、远程遥控、解除黑屏；5.屏幕录制（教师端屏幕录制，学生端屏幕录制、学生端屏幕回放）； - 6.网络影院采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频（支持脱机工作，暂挂功能）； - 7.语音教学（语音对讲，学生发言）； - 8.分组管理 - ★9.远程资讯：上网记录：教师端可以远程获取学生计算机的上网记录： - ★10.支持教师端系统崩溃后，任意学生端无需软件即可切换为教室端进行教学。 |

- 四、技术要求

1. 项目实施方案：投标人针对本项目提出的项目实施方案。

2. 质量保证服务方案及承诺：投标人针对本项目提出的质量保证服务方案及承诺。

3. 技术培训方案：投标人针对本项目提出的技术培训方案。

4. 售后服务方案及承诺：投标人针对本项目提出的售后服务方案及承诺。

5. 类似项目业绩：投标人针对本项目提出的类似项目业绩。

- 五、商务要求

1. 合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。

2. 项目实施地点：云南红河技师学院。

3. 验收标准：按照国家相关标准、采购文件要求、响应文件承诺及合同约定进行验收。

4. 付款方式：合同签订后支付合同价30%为预付款，安装调试验收合格后支付合同价70%尾款。

5. 质保期：成交供应商应提供不少于1年的免费质量保证期。

6. 售后服务要求：

（1）质保期内提供7×24小时技术支持服务，2小时内响应，48小时内到达现场处理。

（2）质保期内每学期至少提供1次免费巡检。

（3）质保期满后仅收取配件成本费。

7. 知识产权要求：配套教学软件为正版授权，供应商应保证不侵犯第三方知识产权。

8. 保密要求：对知悉的采购人教学数据、学生信息等负有保密义务。

9. 培训要求：提供不少于2个工作日的现场操作培训。
10.安装调试及现场适应性处理 ：

- ①供应商应负责所供全部设备的安装、调试及验收，确保设备能够正常投入运行。 ②供应商在报价响应前应自行踏勘安装现场，充分了解安装场地的实际条件。因设备安装需要而对安装场所进行的水、电、气管线接口调整及适应性改造，相关费用由供应商综合考虑并包含在本次报价中，采购人不再另行支付。

- ③ 供应商应在响应文件中提供详细的安装实施方案（含现场水电气管线适应性改造方案），并作为合同组成部分。

- 第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

供应商地址：

年       月       日

- 目   录

（格式自拟）

- 一、报价文件部分

- （一）报价函

致                   （采购人名称）：

1.我方全面研究了“  ”（项目编号：中盈招字2026033）磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，报价为人民币

万元（大写：                  ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件，用于磋商报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起       天。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （二）磋商报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 小写： 大写： |
| 交货期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 产品质量承诺 |  |
| 磋商保证金 |  |
| 备注 |  |

注：

- 1.各潜在供应商在制作磋商响应文件的同时应编制第一次报价，且报价不得高于项目预算金额或最高限价，否则将按废标处理。

- 2.本表中的报价包含项目实施全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、代理服务费、风险等其他一切费用。

- 3.供应商按照此格式，自行准备空白二轮报价一览表用于现场二轮报价。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 制造商/生产厂商名称 | 型号/规格 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：￥ 元 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：   年   月    日

- 二、资格文件部分

- （一）资格证明文件

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

(一)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(四)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形);

(五)我单位不属于政采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目);

(六)我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除 外 ) ;

(七)与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写):

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商全称(电子公章):

日 期 ：        年     月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

三、商务、技术文件部分

- （一）法定代表人身份证明及授权委托书

1.法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证扫描件（若法定代表人非中国国籍，后附法定代表人护照扫描件即可），否则视为无效证明。

供应商全称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法委托代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （项目名称：      ）    项目（项目编号：          ）的磋商。委托代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

委托代理人无转委托权。

法定代表人：                      （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

职      务：

代理人身份证号码：

注：后附委托代理人身份证扫描件（若法定代表人非中国国籍，后附委托代理人护照复印件/扫描件即可），否则视为无效证明。

供应商全称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

注：如为法定代表人直接参与磋商，此授权委托书可以不用提供。

- （二）磋商申请函

致                   （采购人名称）：

1.我方已仔细研究了 （项目名称） 磋商文件的全部内容，愿意以最终磋商承诺的总报价，按合同约定实施和完成本项目的所有内容。

2.我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

3.如我方中标（或成交）：

⑴我方承诺在收到中标（或成交）通知书后，在中标（或成交）通知书规定的期限内与你方签订合同。

⑵我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

4.我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

6.                       （其他补充说明）。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （三）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （四）供应商类似项目业绩一览表

| 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同复印件。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （五）商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ........... |  |  |  |

注：1.项数不够时，可自行添加。

- 2.供应商应按竞争性磋商文件“第三章 采购需求”的内容规范如实、完整、准确的填写该表。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （六）评标标准相应的技术资料

（供应商根据采购需求结合评审方法自行编写，格式自拟）

- 项目实施方案

- （供应商应根据采购需求和评审方法自行编写）

2.质量保证服务方案及承诺

（供应商应根据采购需求和评审方法自行编写）

3.技术培训方案

（供应商应根据采购需求和评审方法自行编写）

4.售后服务方案及承诺
（供应商应根据采购需求和评审方法自行编写）

5.类似项目业绩

（供应商应根据采购需求和评审方法自行编写）

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （七）项目负责人及其他人员配置

1.项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人 |

注：项目负责人须提供身份证、毕业证、资格证或职称证（若有）、社保证明或劳动合同等相关证明材料

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 2.拟投入本项目的其他人员配备表

| 姓名 | 性别 | 职称（资格证书） | 证书名称 | 证号 | 专业 | 本项目岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟投入本项目的其他人员应提供身份证、毕业证、资格证或职称证（若有）、社保证明或劳动合同等相关证明材料。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- （八）知识产权承诺书（如涉及）

致                        (采购人) ：

本单位  （供应商全称）  参加  （项目名称）  的磋商活动，现承诺：

我公司保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），会（）不会（）产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

采购人享有（）不享有（）本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方在项目实施过程中采用（）不采用（）自有知识成果，若采用并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有永久使用权。

如采用我方所不拥有的知识产权的产品，则在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

（九）供应商认为需要提供的其他证明材料

- （若有,具体格式由供应商根据磋商文件采购需求及评审办法自行编制）

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 第五章  评审方法

一、总则

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

2. 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

3.磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

4. 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

4.1熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

4.2审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

4.3根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

4.4推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

4.5起草评审报告并进行签署；

4.6向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

4.7法律法规和规章规定的其他职责。

5. 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

二、磋商程序

1.审查磋商文件和停止评审

1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

1.3 出现本条二1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.资格性审查：磋商小组依据法律法规及磋商文件的规定，对供应商进行资格性审查。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”; 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”; 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”; 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章);对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
|  |  | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 |
|  |  | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn); 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |

- 3.符合性审查

- 磋商小组依据磋商文件的规定，从供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 只有一个有效报价且未超过磋商预算金额（或最高限价） | 否 |
| 2 | 项目期限 | 满足磋商文件要求 | 否 |
| 3 | 响应有效期 | 响应有效期满足磋商文件要求 | 否 |
| 4 | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 | 否 |
| 5 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的 | 否 |
| 6 | 响应文件签字、盖章 | 符合磋商文件规定要求签字、盖章的 | 否 |
| 7 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的(详见异常低价处理程序 ) | 是 |

4.资格性审查、符合性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查表、符合性审查表，没有通过资格审查、符合性审查的供应商，磋商小组应当说明原因。

5.磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

6.采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

7.磋商

7.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

7.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

7.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、技术参数要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

7.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式及时通知所有参加磋商的供应商。

7.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或盖章或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

7.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

8.最后报价

8.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、技术参数要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、技术参数要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

8.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其产品质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

8.3供应商最后报价应当由法定代表人或其授权代表（委托代理人）签字或盖章确认并加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

10.推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，并编写磋商评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

11.磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

12.编写磋商评审报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商评审报告。磋商评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或盖章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字或盖章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

13.磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

14.供应商澄清、说明

14.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或盖章或者加盖公章。

三、综合评分

1.本次综合评分的因素是：价格、商务、技术部分等。

2.除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。

3.综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （满分30分） | 报价得分 | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 （满分50分） | 技术参数响应评审 | 供应商所投产品的技术参数响应情况： ①★参数（共9项）均满足得基础分15分；每有一项负偏离扣3分，扣完为止； ②非★参数（根据采购需求清单列明的完整参数数量，不含★项）均满足得基础分10分；每有一项负偏离扣1分，扣完为止； ③供应商所投产品技术参数优于采购文件要求的，不额外加分。 | 0-25 |
|  |  | 供货实施及安装方案 | 供应商针对本项目拟定的供货实施及安装方案，包括但不限于： ①供货流程及时间节点安排； ②运输方式及货物安全保障措施； ③安装调试方案及技术保障措施； ④现场实施人员配置及分工； ⑤设备安装后的功能验证及联调方案。 上述5项每项2分，共计10分。方案内容齐全、科学合理的得满分；每缺一项扣2分，每有一处存在缺陷或不足的扣1分，分数扣完为止。 | 0-10 |
|  |  | 质量保证措施 | 供应商针对本项目拟定的质量保证措施方案，包括但不限于： ①产品质量控制流程及验收标准； ②供货过程中质量问题的预防措施； ③到货验收环节的检测及检验措施； ④质保期内的质量保障措施及承诺。 上述4项每项2分，共计8分。方案内容齐全、切实可行的得满分；每缺一项扣2分，每有一处存在缺陷或不足的扣1分，分数扣完为止。 | 0-8 |
|  |  | 技术培训方案 | 供应商针对本项目拟定的技术培训方案，包括但不限于： ①培训内容（涵盖设备操作、日常维护、常见故障处理）； ②培训方式（现场培训、操作演示、实操指导）； ③培训时间及频次安排； ④培训师资力量（培训讲师资质及经验）； ⑤培训效果保障措施（培训考核、教材提供等）。 上述5项，方案科学合理、可操作性强的每项1.4分，共计7分；每缺一项扣1.4分，每有一处存在缺陷或不足的扣0.7分，分数扣完为止。 | 0-7 |
| 3 | 商务部分 （满分20分） | 类似项目业绩 | 供应商近三年（2023年1月1日至今，以合同签订时间为准）类似教学仪器设备供货业绩： 每提供一份有效合同复印件得2分，最高得6分。 注：须同时提供合同关键页（含合同首页、标的物清单页、金额页、签字盖章页）扫描件，未提供或提供不全的不得分。 | 0-6 |
|  |  | 售后服务方案 | 供应商针对本项目拟定的售后服务方案，包括但不限于： ①售后服务机构设置及人员配置情况； ②故障响应时间（7×24小时响应承诺及保障措施）； ③现场处理时限承诺及保障措施； ④质保期内的定期巡检计划（每学期至少1次）； ⑤质保期满后技术支持及配件供应保障方案。 上述5项，方案全面且可操作性强的每项1.2分，共计6分；每缺一项扣1.2分，每有一处存在缺陷或不足的扣0.6分，分数扣完为止。 | 0-6 |
|  |  | 项目团队配置 | 供应商为本项目配置的项目团队： ①项目负责人具有同类教学仪器设备供货及安装项目经验，提供合同或验收证明等佐证材料的，得2分； ②项目技术团队人员配置充足（不少于3人），且专业与所投产品领域对口的，得2分； ③不满足上述条件的，酌情扣分，扣完为止。 注：人员配置情况须提供人员清单、专业证书或相关证明材料复印件。 | 0-4 |
|  |  | 商务条款响应 | 供应商对第三章商务条款的响应情况（包括质保期、售后服务、知识产权、保密、培训、违约责任、争议解决等条款）： 全部满足或优于采购文件要求的，得4分； 每有一项不响应或负偏离的，扣1分，扣完为止。 | 0-4 |

3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组会自由裁量权为原则。

3.2评审总得分=价格+商务+技术=100分

3.3综合评分明细表

- 四、终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除政府购买采购项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4、确定成交供应商：本项目授权磋商小组在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序直接确定1名成交供应商。

五.磋商小组义务

- 磋商小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

1、遵守评审工作纪律；

2、按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

3、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

4、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

5、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

6、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

7、法律、法规和规章规定的其他义务。

六、磋商小组成员工作纪律

- 磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

1、严格遵守政府采购法律制度关于磋商小组成员回避的规定。

2、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

3、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

4、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

6、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

7、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

- 第六章  拟签订的合同文本

（仅供参考）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

根据 云南红河技师学院紫外可见分光光度计采购项目（项目编号：中盈招字2026033）竞争性磋商的结果，甲乙双方经充分协商达成一致，签订本合同，具体内容如下：

第1条 总  则

第1.1条  定义

第1.1.1条  合同：如无特别说明，以下合同特指本合同。

第1.1.2条  项目：

第1.1.3条  不可抗力：指不能预见、不能避免、不可克服的客观情况，例如地震、战争、政府行为等。由于不可抗力的影响，使得一方实际不可能在此情况下履行其协议。不可抗力不包括由于一方的疏忽或故意不遵守良好的工程惯例所发生的事故。

第1.1.4条  货币单位：本合同项下一切费用均以人民币为单位进行结算。

第1.2条  合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字盖章生效。

第1.3条  合同修改

除非由双方签订书面修改文件，否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的一部分，并将与合同具有同等的法律效力。

第1.4条  告知

任何涉及本合同的通知应以面呈、邮寄或传真方式送达至对方下述地址或传真号码，任何更改该等地址或传真号码必须提前7日以书面形式告知对方。

任何面呈的通知在递交时视为送达；任何以邮资预付的邮寄方式发出的通知在对方签收后视为送达；任何以传真方式发出的通知在发出时视为送达。

本合同签订前已存在的知识产权归原拥有方所有，根据本合同新产生的服务成果的知识产权归甲方所有。

第2条 内容及双方责任

第2.1条  合同内容

乙方在甲方支持下完成本合同内容，具体内容如下：（也可另附）

第2.2条  甲方的权利及义务

（1）项目期间，甲方作为委托方负责提出具体工作要求，为乙方各项工作给予必要的协调、支持和帮助。

（2）对项目实施情况进行指导、检查和督促，敦促乙方工作进展，有权要求乙方及时改正不符合项目要求的行为。

（3）向乙方提供实施本项目所需的资料、信息，允许乙方人员为实施本项目而使用所约定的信息、文件等。

（4）按照合同约定时间及金额向乙方支付合同价款。

（5）乙方完成的本合同项下工作所产生的除署名权以外的著作权和其他知识产权均归甲方享有。甲方对于评价报告中所涉及到的相关报告、数据、结论等享有再次使用或提供给第三方的权利。

第2.3条  乙方的权利及义务

（1）严格按照合同约定及标准完成合同内容；

（2）安排专业团队负责项目实施，指定项目负责人同甲方保持密切沟通，按照甲方要求合理安排工作进度，确保各项工作按时按质完成。

（3）甲方向乙方提供的资料乙方应予以保密，乙方承诺不向任何第三方泄露甲方的业务机密。

（4）项目期间，接受甲方指导、检查和督促，在合同约定范围内遵照甲方所提出的意见、要求，并及时作出相应的工作调整和安排。

（5）甲方保留在合同履行过程中提供给乙方使用的有关知识产权信息的一切权利和利益，未经甲方书面同意，乙方不得为己方或任何第三方利益使用有关知识产权信息。

（6）乙方应明确工作的总负责人，并明确每个项目的具体负责人员，合同履行期间未经甲方许可不得擅自调换项目总负责人及工作组人员。

（7）乙方完成的本合同项下工作不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方自行承担。同时，乙方不得将上述报告、数据、结论等以任何形式用于自身对外宣传或向第三方提供。

（8）乙方不得将项目进行分包或转包。

第2.4条  合同期限

自合同签订之日起至        年    月    日。因甲方原因或其他不可抗力原因影响项目进度，经甲乙双方协商一致后可变更项目进度，并按变更后的进度执行。

第2.5条  乙方提供                                        。

第3条 合同总价

第3.1条  合同价总价

本项目合同价为人民币大写                       （￥         元）。

第3.2条  资金支付的方式、时间和条件：

支付方式：

支付时间：

支付条件：

第3.3条  本合同项下一切费用均使用人民币结算及支付。甲方向乙方付款同时乙方应出具相应发票，甲乙双方对有关发票、结算票据一致认同：甲方取得发票不代表甲方款项已付清，款项已付清以甲方款项全部到达乙方开户账户为准。

第3.4条  本合同价款为总价包干，总价包干金额包含合同内容及密码应用安全性评估（第三级）改造完善产生的一切费用。

第3.5条  乙方收款信息：

单位名称：

银行账号：

开 户 行：

开 户 名：

统一社会信用代码：

注：上述收款信息必须与开票信息一致，否则将导致资金无法拨付。

第3.6条   本项目不收取履约保证金；

第4条  成果提交

第4.1条  验收人员的组成

第4.2条  成果提交时间

交验时间：

第4.2条  验收标准及方法

验收标准：

验收方法：

第5条 质量保证承诺

第5.1条 乙方质量保证承诺如下：

第6条 保密责任

双方共同恪守对项目及技术的保密责任。

第6.1条  所有项目相关人员不得以任何形式向任何第三方透露本合同项目合作计划及相关内容。

第6.2条  所有项目相关人员，不得以任何方式向任何第三方透露与本项目有关的任何技术资料。

第6.3条  乙方在项目实施过程中，必须严格遵守法律法规和相关制度规定，对与本项目各项技术、数据和已形成的各项成果，及时采取有力措施履行相关保密义务，不得以任何方式向任何第三方透露与本项目的任何技术资料、数据及相关信息、文档。如因保密义务的不履行或履行不当，乙方除承担所造成的损失外，亦须承担由此所产生的其他相关法律责任。

第6.4条  保密期限：在本协议有效期内以及在有效期后的     年内甲乙双方均不得将合同及项目相关的技术资料、技术秘密等成为公共信息之前披露给任何第三方。

第6.5条  乙方的保密义务不因本合同的终止而解除，任何时间、地点乙方违反本合同保密义务的，甲方均有权根据本协议约定要求乙方承担相应的法律责任。

第7条  不可抗力

第7.1条  由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力直接影响本合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同的，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但是遇有不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生了不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

第7.2条  受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

- 违约责任及解决争议办法

（具体以合同约定为准）

第9条  其他

第9.1条  本合同附件是本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

第9.2条  双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。若有不一致之处，以时间在后者为准。

第9.3条  甲乙双方应当严格按照合同的规定履行合同义务，双方任何一方都不得变更、中止或者终止合同，也不得通过协商变更、中止或者终止合同。合同变更的内容包括合同的标的、规格、型号、数量、质量等；中止是无正当理由暂停履约；终止就是不再履行合同义务。合同当事人一方擅自变更、中止或者终止合同均属于违约行为，应当承担相应的违约责任。

第9.4条  本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执贰份。